Ⅰ　概要

| エックス線診療室の名称等 | 台数 | 管球数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

Ⅱ　診療用エックス線装置

|  | 高電圧 発生装置 |  |  |  | 製作者名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |
|  | エックス線 制御装置 |  |  |  | 製作者名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  |  |  | 連続 |  | ｋＶ ｍＡ |  | ｋＶ ｍＡ |  |
|  |  |  |  |  | 短時間 |  | ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ |  | ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ |  |
|  |  |  |  |  | 蓄放 |  | ｋＶ μＦ |  | ｋＶ μＦ |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  | 直接撮影・透視・CT・移動型・ 歯科用（口内法・パノラマ）・ その他（ ） |  | 直接撮影・透視・CT・移動型・ 歯科用（口内法・パノラマ）・ その他（ ） |  |
|  | エックス線管球数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エックス線装置の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  | 共 通 | エックス線管の容器及び照射筒の利用線錐以外のエックス線量（空気カーマ 率） | 定格管電圧が50kV以下の治療用エックス線装置 |  | 接触可能表面から5cmの距離において １.０mGy／時 以下 ・ 超える |  | 接触可能表面から5cmの距離において １.０mGy／時 以下 ・ 超える |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧が50kVを超える治療用エックス線装置 |  | 焦点から1mの距離において １０mGy／時 以下 ・ 超える |  | 焦点から1mの距離において １０mGy／時 以下 ・ 超える |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接触可能表面から5cmの距離において 300mGy／時 以下 ・ 超える |  | 接触可能表面から5cmの距離において 300mGy／時 以下 ・ 超える |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧が 125kV以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | 焦点から1mの距離において 0.25mGy／時 以下 ・ 超える |  | 焦点から1mの距離において 0.25mGy／時 以下 ・ 超える |  |  |
|  |  |  |  | 上記以外のエックス線装置 |  | 焦点から1mの距離において １.０mGy／時 以下 ・ 超える |  | 焦点から1mの距離において １.０mGy／時 以下 ・ 超える |  |  |
|  |  |  |  | コンデンサ式エックス線高電圧装置（充電状態で、照射時以外のとき。） |  | 接触可能表面から5cmの距離において 20μGy／時 以下 ・ 超える |  | 接触可能表面から5cmの距離において 20μGy／時 以下 ・ 超える |  |  |
|  |  |  | 利用線錐の総ろ過 | 定格管電圧が70kV以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | アルミニウム当量1.5mm 以上・未満 |  | アルミニウム当量1.5mm 以上・未満 |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧が50kV以下の乳房撮影用エックス線装置 |  | アルミニウム当量0.5mm 以上・未満 |  | アルミニウム当量0.5mm 以上・未満 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | モリブデン当量 0.03mm 以上・未満 |  | モリブデン当量 0.03mm 以上・未満 |  |  |
|  |  |  |  | 輸血用血液照射エックス線装置、治療用エックス線装置及び上記以外のエックス線装置 |  | アルミニウム当量2.5mm 以上・未満 |  | アルミニウム当量2.5mm 以上・未満 |  |  |

|  | 撮影用 | 受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置（ＣＴエックス線装置を除く。） |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離（骨塩定量分析装置を除く。 ） | 口内法撮影用装置 |  | 定格管電圧70kV以下 | 距離15cm 以上・未満 | 距離15cm 以上・未満 |
|  |  |  |  |  | 定格管電圧70kV超 | 距離20cm 以上・未満 | 距離20cm 以上・未満 |
|  |  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置及びＣＴエックス線装置 |  |  | 距離15cm 以上・未満 | 距離15cm 以上・未満 |
|  |  |  | 移動型、携帯型及び乳房撮影用（拡大撮影に限る。）エックス線装置 |  |  | 距離20cm 以上・未満 | 距離20cm 以上・未満 |
|  |  |  | 上記以外のエックス線装置 |  |  | 距離45cm 以上・未満 | 距離45cm 以上・未満 |
|  |  | 移動型、携帯型及び手術用エックス線装置遠隔操作装置の有無 |  |  |  | 移動・固定 有（ 2m 以上・未満 ）・無 | 移動・固定 有（ 2m 以上・未満 ）・無 |
|  | 透視用 | 透視中の患者への入射線量率 |  | 高線量率透視制御を 備えていない装置 |  | 空気カーマ率50mGy／分 以下・超 | 空気カーマ率50mGy／分 以下・超 |
|  |  |  |  | 高線量率透視制御を 備えた装置 |  | 空気カーマ率125mGy／分 以下・超 | 空気カーマ率125mGy／分 以下・超 |
|  |  | 透視時間を積算するタイマー |  |  |  | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 焦点皮膚間距離保持装置又は照射防止用インターロック |  |  |  | 有（距離 cm）・無 術中使用 有・無 | 有（距離 cm）・無 術中使用 有・無 |
|  |  | 受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 利用線錐中の蛍光板等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率 |  |  |  | 受像器の接触可能表面から10cmの距離において150μＧｙ／時 以下 ・ 超 | 受像器の接触可能表面から10cmの距離において150μＧｙ／時 以下 ・ 超 |
|  |  | 最大照射野を3.0cm超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率 |  |  |  | 当該部分の接触可能表面から10cmの距離において150μＧｙ／時 以下 ・ 超 | 当該部分の接触可能表面から10cmの距離において150μＧｙ／時 以下 ・ 超 |
|  |  | 利用線錐以外のエックス線を遮蔽するための手段 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 間接撮影用 | 利用線錐の形及びエックス線照射野絞り装置 |  |  |  | 角錐型・その他（ ） 照射野絞り装置 有 ・ 無 | 角錐型・その他（ ） 照射野絞り装置 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器一次防護遮蔽体 |  |  |  | 接触可能表面から10cmの距離における空気カーマ１ばく射につき 1.0μGy 以下・超 | 接触可能表面から10cmの距離における空気カーマ１ばく射につき 1.0μGy 以下・超 |
|  |  | 被照射体周囲の箱状遮蔽物 （操作者等が室内に容易に退避できない場合） |  |  |  | 遮蔽物から10cmの距離における空気カーマ１ばく射につき 1.0μGy 以下・超 | 遮蔽物から10cmの距離における空気カーマ１ばく射につき 1.0μGy 以下・超 |
|  | 治療用エックス線装置 （近接照射治療装置を除く。） |  |  |  |  | ろ過板が引き抜かれたとき、照射を遮断するインターロック 有 ・ 無 | ろ過板が引き抜かれたとき、照射を遮断するインターロック 有 ・ 無 |

Ⅲ　エックス線診療室等

| エックス線診療室等の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 室 名（保管場所） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周囲の 構造 材料 厚さ 画壁等 |  | 天井 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  | その他の開口部 |  |  | 有（ ）・無 |  |  |  |
|  | 防護省略の部分 |  |  | 有（ ）・無 |  |  |  |
|  | エックス線診療室の外側における実効線量 |  |  |  |  | 1.0mSv／週 以下・超 |  |
|  | 操作室 |  |  | 有・無（近接透視・乳房・口腔・骨塩・輸血 ） |  |  |  |
|  | エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  | 患者注意 |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  |  |  |  | 従事者注意 |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 管理区域 | 管理区域の場所 |  |  |  |  | 別添図面のとおり |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  |  |  | 1.3mSv／3月 以下・超 |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 敷地内居住区域及び敷地境界の実効線量 |  |  |  |  |  | 250μSv／3月 以下・超 |
|  | 入院患者の被ばく防止措置 |  |  |  |  |  | 1.3mSv／3月 以下・超 |
|  | エックス線装置使用中表示装置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 被ばく防止に関する措置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特別な理由により移動して使用する場合 |  |  |  |  |  |  |

Ⅳ　エックス線診療従事者

| 氏 名 | 職 種 | エックス線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- |
| （生年月日） |  | （資格取得年月日及び免許証番号等） |